УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА  __________А.Т.Ахмеджанова

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.КЛ._____________

от «_____»_________________20___г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Управление метрологии Ошского центра испытаний, сертификации и метрологии

наименование калибровочной лаборатории и/или  организации, в состав которой она  входит

| № п/п | Объекты калибровки (типы инструментов или материалы, подлежащие калибровке или измерению) | Измеряемая величина | Диапазон измерений и дополнительные параметры, где применимо | Расширенная неопределенность измерений * | Методы или процедуры калибровки или измерений, место проведения калибровки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Весы электронные | Масса | до 30 кг | 2,0 * 10 -6 | Euramet cg18 V-4 РМГ 150-2023. «Весы неавтоматического действия. Руководство по калибровке» На территории заказчика |
| 2 | Стеклянные мерные посуды Стеклянные пипетки, бюретки | Объем | от 5 мл до 1500 мл | 0,07% 0,1% | КМС - ISO 4787:2022. Гравиметрическим методом в лаборатории объема УМ Ошского ЦИСМ расширен с _________________ В лаборатории температуры УМ ОшЦИСМ. |
| 3 | Термометры жидкостные стеклянные и электронные цифровые | Температура | От 5оС до 90 оС | 0,05оС, k=2 | ГОСТ 8.279-78, ПК ЖСТ Процедура калибровки жидкостных стеклянных термометров ПК ЭЦТ Процедура калибровки электронных цифровых термометров расширен с _________________ В лаборатории температуры УМ ОшЦИСМ. |

Руководитель   Ошского ЦИСМ             							Начальник управления метрологии

наименование  организации                                                              				 наименование калибровочной  лаборатории

________         Б.А.Нышанбаев        							                 _________                        К.М.Казыбаев

подпись       расшифровка подписи								   подпись                        расшифровка подписи