	[image: image1.jpg]



	Кыргызский центр 

аккредитации  
	Процедура по аккредитации ООС

Представление Лабораторией  заявки на аккредитацию   
	КЦА-ПА4.3:2009




	Кыргызстандарт/ Баткенский ЦИСМ
	Издание № 

Дата введения

Страница
	2

25.10.2024

1 из 4
	Басылышы №
	Кыргызстандарт/ Баткенский ЦИСМ

	Область аккредитации
	ПЛ (ISO/IEC 17020)
	
	
	Киргизүү күнү

Бет
	      Область        

   аккредитации
	ПЛ (ISO/IEC 17020)



[image: image1.jpg]






 ОБЛАСТЬЮ АККРЕДИТАЦИИ

отдела метрологии по проведению поверки средств измерений  
                                                                       Баткенский Центр испытаний, сертификации и метрологии
наименование Органа контроля и организации заявителя 

Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020_____А_____
	№

п/п
	Наименование поверяемых средств измерений
	Измеряемая величина
	Диапазон измерений
	Класс точности/ погрешность


	Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется  поверка
	Место проведения поверки*

	1


	Весы лабораторные 

Весы платформенные
	масса
	1г...300кг.
	I, II, 

III, IV
	ГОСТ OIML R 76-1-2011
	На территории заказчика и в лаборатории

	2
	Дозаторы весовые дискретного действия
	масса
	0...1000кг
	0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10
	ГОСТ 8.523-2014

ГОСТ OIML R 76-1-2011
	На территории заказчика

	3

	Мерник эталонный 2 разряда


	Объем


	От 5 до 20 литров


	ПГ 0,2%


	ГОСТ 8400-2013
	В лаборатории



	4
	Колонка топливораздаточная
	Расход 


	От 1л ....1000л 
	ПГ 0,25%, 0,4%
	МИ 1864-2020
	На территории заказчика

	5
	Резервуары горизонтальные цилиндрические


	Объем


	3м3....200м3


	ПГ 0,1....0,2%


	ГОСТ 8.346-2000
	На территории заказчика



	6
	Автоцистерны для жидких нефтепродуктов
	Объем
	1м3.....20м3 
	ПГ 0,4%
	ГОСТ 8.600-2011
	На территории заказчика

	7
	Электрокардиограф


	Сигналы  напряжения


	Одно и многоканальный
	ПГ 0,1.....9,5%
	Р 50.2.009-2011
	На территории заказчика и в лаборатории

	8
	Электрофарез


	Низковольтные

частоты
	0.....50 мА
	ПГ 10%
	«Руководство по эксплуатации».
	На территории заказчика и в лаборатории

	9
	Амплипульс


	Низковольтные

частоты
	В соотв. с ТО
	ПГ 10%
	«Руководство по эксплуатации».
	На территории заказчика и в лаборатории

	10
	Стерилизатор суховоздушный


	Температура
	0....+200 оС
	ПГ ±3ОС
	КМС ГОСТ Р 8.568-2023

Руководство по эксплуатации
	На территории заказчика



	11
	Термостат электрический


	Температура
	+10.....+60ОС
	ПГ ±0,4 ОС 


	
	На территории заказчика



	12
	Центрифуга лабораторная


	Частота вращения
	0......20000 об/мин
	ПГ 

до ±450 об/мин
	КМС ГОСТ Р 8.568-2023
	На территории заказчика

	13
	Весы автомобильные статистического взвешивания
	     масса


	До 80000кг.

	III, IV
	ГОСТ 

OIML R 76-1-2011

Расширено с__________

	На территории заказчика



	
	Весы автомобильные динамического взвешивание
	
	0...30000кг


	0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10
	ГОСТ 8.646-2015

Расширено с__________
	

	14
	Дозаторы медицинские лабораторные
	Объем
	1мкл...10000мкл
	± 1%...± 5%
	ГОСТ 28311-2021 
Расширено с__________
	В лаборатории Баткенского ЦИСМ

	15
	Газозаправочные колонки
	расход
	0...10000мл
	±1%
	МП 21666-06
Расширено с__________
	Газозаправочные колонки

	16
	Ростомеры медицинские
	длина
	0...2500мм
	± 5 мм
	МП 026.Д4-17
Расширено с__________
	Ростомеры медицинские

	17
	Счётчики электрической энергии 1фазные и 3фазные
	Расход электроэнергии
	220 В; 3×220/380В;

         100А
	КТ 0.2S; 0.5S; 0.5; 1; 2
	ГОСТ 8.584-2004

Расширено с__________
	На территории заказчика -  ЦРПУ Баткен ПЭС

	18
	Электроэнцефалографы


	Сигналы  напряжения


	(0,159-100) ГЦ

(0,06-600) мВ

(-0,3-0,3) В

ЧЧС (30-300) уд/мин
	ПГ 0,1.....9,5%
	МИ 2523-99

Р 50.2.087-2013.
Расширено с__________
	На территории заказчика и в лаборатории

	19
	Сфигмоманометры

(тонометры)
	Давления
	до 300мм.рт.ст
	±3 мм.рт.ст
	Р 1323565.2.001-2018 Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки.

Расширено с__________

	На территории заказчика и в лаборатории

	20
	Сушильный шкаф
	Температура
	0....300оС
	± 3оС
	КМС ГОСТ  8.568-2023
Расширено с__________
	На территории заказчика и в лаборатории


УТВЕРЖДАЮ


Директор Кыргызского центра аккредитации


_______________________ А.Т.Ахмеджанова


         подпись                                расшифровка подписи


М.П.





Приложение к аттестату аккредитации


№ KG417/КЦА.OK_________________


«_______» __________________202____г.


 «_______»__________________202____г.





«_____»________________201____г.














	№ издания
	2
	Дата введения
	 
	стр. 1 из 4


PAGE  
Директор Баткенского ЦИСМ                  






                Заведующая отделом метрологии

 ___________________ К.У.Умаров         




                                         ___________________ А.М.Тажибаева

          подпись                               







                                    подпись                     


