УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

_________

подпись                  расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________202____г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатории физико-химических измерений БЦИСМ

наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020_С_Схема/ы поверки СИ: ППКР от 02 сентября 2025 года № 446

| № п/п | Наименование поверяемых средств измерений | Измеряемая величина | Диапазон измерений | Класс точности/ погрешность | Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется поверка | Место проведения поверки* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ОБЪЕМА ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 1 л |  |  |  | Основная территория |
| 1 | Меры вместимости стеклянные лабораторные (бюретки, пипетки, колбы, цилиндры мерные, мензурки и др.) | мл | 0,5..1000 мл | КТ 1, КТ 2 | ГОСТ 8.234-2013 |  |
| 2 | Дозаторы механические поршневые лабораторные |  | 5×10-3..100 мл | ПГ 12..0,5% | ГОСТ 28311-2021 |  |
|  |  | СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ |  |  |  |  |
| 3 | Вискозиметры капиллярные | м2/с | 4×10-7..10-1м2/с | ПГ 0,5..1,5% | МИ 1748-87 | Основная территория |
| 4 | Вискозиметры вибрационные, ротационные и др. | Па×с | 10-3..102Па×с | ПГ 2..4% | МП 60-241-2019 и др. | Основная территория/Территория заказчика |
| 5 | Вискозиметры условной вязкости | с | 10..300 с | ПГ 0,5..0,2 с | ГОСТ 8.290-2013 | Основная территория/Территория заказчика |
| 6 | Вискозиметры молока | с | 0,1..99,9 с 90..1500 тыс/см3 | ПГ 5% | МП 53-241(243)-2020 и др. | Основная территория/Территория заказчика |
|  |  | СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ПЛОТНОСТИ (АРЕОМЕТРЫ, ПЛОТНОМЕРЫ) |  |  |  |  |
| 7 | Ареометры общего назначения, для нефти, для молока, для урины, для электролита, для кислот, для грунта, ареометр-гидрометр | кг/м3 | 650..2000 кг/м3 | ПГ 0,2..20 кг/м3 | Р 50.2.041-2004 | Основная территория |
| 8 | Ареометры для спирта (АСП) | % об.д. | 0..105% об.д. | ПГ 0,1..0,5% об.д. |  |  |
| 9 | Ареометры сахаромеры | % м.д. | 0..75% м.д. | ПГ 0,05..0,5% м.д. |  |  |
| 10 | Плотномеры нефти и нефтепродуктов виброчастотные | кг/м3 | 670..1050 кг/м3 | ПГ 1,0 кг/м3 | МП 2302-0060-2012 |  |
|  |  | МАСС-СПЕКТРОМЕТРЫ |  |  |  |  |
| 11 | Масс-спектрометры растворов | а.е.м. | 0,3..270 а.е.м. | 5…10% | МП 242-1665-2013 и др. | Территория заказчика |
|  | ХРОМАТОГРАФЫ |  |  |  |  |  |
| 12 | Хроматографы газовые |  |  | СКО: по высоте пиков 1..10%; по времени удержания 1..2,5% | ГОСТ 8.485-2013 и др. | Территория заказчика |
| 13 | Хроматографы жидкостные |  |  | СКО: по высоте пиков 5%; по времени удержания 0,3..2% | ГОСТ Р 8.772-2011, и др. | Территория заказчика |
|  |  | СИ ВЛАЖНОСТИ ТВЕРДЫХ И СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ И ВЕЩЕСТВ |  |  |  |  |
| 14 | Влагомеры термогравиметрические | % | 0..100% | ПГ 0,02..1% | МП 33-243-2006 и др. | Основная территория/Территория заказчика |
|  |  | СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ СОДЕРЖАНИЯ КОМПОНЕНТОВ В ГАЗОВЫХ СРЕДАХ |  |  |  |  |
| 15 | Газоанализаторы и сигнализаторы вредных и токсичных газов и паров в воздухе рабочей зоны | % | 0..100% | ПГП 0,5..30% | МП 242-0332-2006; МП-242-2243-2018 и др. | Основная территория/Территория заказчика |
| 16 | Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров горючих жидкостей в воздухе рабочей зоны | % | 0..630 г/м3 (0..90%) | ПГП 0,2-30% | ГОСТ 8.618-2013; МП.МН 903-2000; МП 205-20-2017 и др. |  |
| 17 | СИ концентрации паров этанола | мг/л | 0..3 мг/л | ПГО 20% | ГОСТ 8.838-2013 | Основная территория |
| 18 | Газоанализаторы контроля содержания вредных веществ в выбросах автомобильной техники (СО) | % | 0..7% | ПГО 6% | ГОСТ 8.615-2013; М 047.000.00 МП и др. | Основная территория |
|  |  | АНАЛИЗАТОРЫ СОСТАВА, СВОЙСТВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ |  |  |  |  |
| 19 | Анализаторы содержания серы | м.д. | 0..6% м.д. 0,02..13500 мг/дм3 | ПГ 1..25% | РА6.000.000 Д22 и др. | Территория заказчика |
| 20 | Анализаторы фракционного состава нефти и нефтепродуктов | °С | До 410°С | ПГ ±1,5% | Инструкция ВНИИМ 1997г. и др. | Территория заказчика |
| 21 | СИ температуры вспышки нефти и нефтепродуктов в закрытом и открытом тигле | °С | 30..450 °С | ПГ 0,3..6,5 °С | Р 50.048-2005; МП.МН 63-95 и др. | Основная территория/Территория заказчика |
| 22 | СИ температуры застывания, помутнения, кристаллизации, предельной фильтруемости нефти и нефтепродуктов | °С | -70..50 °С | ПГ 0,3..2 °С | ГОСТ 22254-92; ГОСТ 20287; ГОСТ 5066 и др. | Территория заказчика |
|  |  | СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ РН ВОДНЫХ РАСТВОРОВ |  |  |  |  |
| 23 | рН-метры, иономеры промышленные и лабораторные | рХ | -4..20 ед.рН(рХ) ±3000 мВ | ПГ 0,01..0,2 ед. рН (рХ) ПГ 1..2 мВ | ГОСТ Р 50.2.036-2004 | Основная территория/Территория заказчика |
|  |  | СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ (УЭП) ЖИДКОСТЕЙ |  |  |  |  |
| 24 | Кондуктометры лабораторные | См/м | 10-6..100 См/м | ПГ 0,5% | ГОСТ 8.292-2013 | Основная территория |
| 25 | Кондуктометры промышленные, кондуктометрические концентратомеры, солемеры | См/м | 10-8..200 См/м | ПГ 1..6% | ГОСТ 8.354-85 | Основная территория/Территория заказчика |
|  |  | АНАЛИЗАТОРЫ РАСТВОРОВ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |
| 26 | Анализаторы вольтамперометрические, полярографы | мкг/дм3 | 0,02..10000 мкг/дм3 | ПГ 20% | 4215-005-14400795 МП и др. | Территория заказчика |
|  |  | АНАЛИЗАТОРЫ ЖИДКОСТИ И ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ РАЗНЫЕ |  |  |  |  |
| 27 | Анализаторы рентгенофлуоресцентные | а.е.м. | Be..U | ПГ 30% | МП-242-0746-2009 и др. | Территория заказчика |
| 28 | Анализаторы спектрометры эмиссионные | нм | 119..1050 нм | ПГ 30% | МП 106-241-2017 и др. |  |
| 29 | Анализаторы термогравиметрические | °С | 20..1600°С 0..1 г | ПГ 0,1..5°С ПГ 0,01..6% | Термогравиметрический анализатор Thermostep производства фирмы «ELTRA GmbH», Германия Методика поверки и др. |  |
| 30 | Анализаторы жидкости и твердых веществ разные | % | 0..100% | ПГ 0,5..30% | МП-242-1556-2013; и др. | Основная территория/Территория заказчика |
|  |  | СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ ИК ОБЛАСТИ |  |  |  |  |
| 31 | Спектрофотометры ИК области спектра излучения | % | 2..50 мкм КПР 0..100% ДВ 0,5..6 см-1 | ПГ 0,5..1% | ГОСТ 8.229-2013 | Территория заказчика |
| СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ СПЕКТРАЛЬНЫХ, ИНТЕГРАЛЬНЫХ И РЕДУЦИРОВАННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ НАПРАВЛЕННОГО ПРОПУСКАНИЯ В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН 0,2..50 мкм, ДИФФУЗНОГО И ЗЕРКАЛЬНОГО ОТРАЖЕНИЙ В ДИАПАЗОНЕ 0,2..20 мкм |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Спектрофотометры атомно-абсорбционные | Мг/л | 0,05..20 мг/л | ПГ 2% | МП 242- 1993-2016 и др. | Территория заказчика |
| 33 | Фотоэлектроколориметры, анализаторы биохимические, анализаторы иммуноферментные | %Т | КПР 1..100% 0..2 Б | ПГ 1,0% 0,01 Б | ГОСТ 8.298-2013 и др. | Основная территория/Территория заказчика |
| 34 | Спектрофотометры УФ видимой и ближней ИК областей спектра излучения | %Т | 186..2500 нм КПР 0..100% | ПГ 0,5..1% | МП 242- 1033-2010 и др. |  |
| 35 | Фотометры пламенные, анализаторы фотометрические | мг/л | 0,05..100 мг/л | ПГ 0,05..1,5% | МП-203-0023-2006 и др. | Территория заказчика |
|  |  | СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ МАТЕРИАЛОВ, КОЭФФИЦИЕНТОВ ЯРКОСТИ, ПРОПУСКАНИЯ (В БЕЛОМ ЦВЕТЕ) |  |  |  |  |
| 36 | Дымомеры | % N | 0..100 N | ПГ 1 N | Р 50.2.065-2009 и др. | Основная территория |
|  |  | СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ ПРОЗРАЧНЫХ ВЕЩЕСТВ |  |  |  |  |
| 37 | Рефрактометры лабораторные типа Аббе | nD | 1,2..1,94 nD | ПГ 6×10-5..3×10-4 | МИ 1574-86 и др. | Основная территория/Территория заказчика |
|  |  | СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ УГЛА ВРАЩЕНИЯ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ, РАЗНОСТИ ФАЗ ПРИ ЛИНЕЙНОМ ДВУЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИИ, КОЭФФИЦИЕНТОВ ЛИНЕЙНОГО И КРУГОВОГО ДИХРОИЧНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ |  |  |  |  |
| 38 | Поляриметры и сахариметры лабораторные визуальные и автоматические | ° | 0..360° | ПГ 0,05° | ГОСТ 8.258-2013; РТ-МП-7158-448-2020 и др. | Основная территория/Территория заказчика |
| 39 | Полярископы-поляриметры | нм | 0..500 нм | ПГ 2..10 нм | МИ 215-80 |  |
|  |  | ДИОПТРИМЕТРЫ, ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ И ПРИЗМЫ |  |  |  |  |
| 40 | Диоптриметры оптические | дптр | +25..-30 дптр до 6 срад до 12 срад (с компенсатором) | ПГ 0,06..0,25 дптр ПГ 0,1..0,15 срад ПГ 0,03..0,12 дптр | МИ 339-83, и др. | Основная территория/Территория заказчика |
|  |  | АНАЛИЗАТОРЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД |  |  |  |  |
| 41 | Анализаторы гематологические | 1/л | WBC (0,3..99,90*109 1/л RBC (0,20..8,00)*1012 1/л HGB 10..250 г/л | ± 15 % ±15 % ± 10 % | ГОСТ 8.627-2013, и др. | Территория заказчика |
| 42 | Анализаторы показателей гемостаза | с | 0…100 с | ±1…3с | МП 05.Д4-13 и др. | Основная территория/Территория заказчика |
| 43 | Анализаторы мочи, биохимических показателей крови, газов крови, гемоглобина и т.д. | многопараметрические | многопараметрические | ±30 % | МРБ МП.2993-2020 и др. | Основная территория/Территория заказчика |