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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению поверки средств измерений  
Управления метрологии Ошского центра испытаний, сертификации и метрологии

наименование Органа контроля и организации заявителя 

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020 А 
Схема/ы поверки СИ /аттестации оборудования по схеме ПП КР 446 О мерах по реализации 
Закона Кыргысзкой Республики “Об обеспечении единства измерений” от 02.06.2019 г.
	№

п/п
	Наименование поверяемых средств измерений
	Измеряемая величина
	Диапазон измерений
	Класс точности/ погрешность


	Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется  поверка
	Место проведения поверки*

	1
	2
	3
	4
	5


	6
	7

	1
	Механические измерения

	1.1.
	Весы неавтоматического действия
	Масса 
	До 1 кг
	I
	ГОСТ OIML R 76-1-2011
	На территории заказчика

	
	
	
	До 80 кг
	I, II
	
	

	
	
	
	До 500 кг
	III, IIII
	
	

	1.2
	Весы большегрузные автомобильные
	
	До 80 т
	III, IIII
	ГОСТ OIML R 76-1-2011 п. 3.7.3 Замещающие грузы
	На территории заказчика

	1.3
	Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении и измерения агрузки на оси
	Масса 
	До 30 т на 1 ось

∑ осей = 80 т
	0,2; 0,5; 1; 2; 
II; III
	ГОСТ Р 8.646-2015
	На территории заказчика

	1.4
	Весы вагонные автоматические в движении и в статике
	Масса
	До 50 т на 1 ось

∑ осей = 150 т
	0,2; 0,5; 1; 2; 
I; II; III
	ГОСТ Р 8.647-2015
	На территории заказчика

	1.5
	Дозаторы весовые автоматические дискретного действия
	Масса
	До 1000 кг
	0,2; 0,5; 1; 2; 5; 

I; II; V

	ГОСТ 8.523-2014
	На территории заказчика

	1.6
	Гири
	Масса
	От 1 мг до 20 кг
	М1; М1-2; М2; М2-3; М3
	ГОСТ OIML R 111-2009
	В лаборатории массы УМ ОЦИСМ

	1.7
	Машины испытатетльные. Прессы, разрывные машины, установки.
	Сила
	До 1000 кN
	I; II
	ГОСТ 8.136-74
	На территории заказчика

	2
	Геометрические измерения

	2.1
	Линейки измерительные. Ростомеры.
	Длина 
	0...1000 мм
	ПГ±0,2 мм
	ГОСТ 425-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.

МИ 2024-89 Рекомендация. Линейки измерительные металлические.
	ПЛ геометрических измерений УМ ОЦИСМ.

	2.2
	Рулетки измерительные.
Рулетки измерительные с лотом.
	Длина 
	До 20000 мм
	КТ 2; 3
	ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. ТУ,
	ПЛ геометрических измерений УМ ОЦИСМ.

	2.3
	Штангенциркули
	Длина
	0...150 мм

0...250 мм
	ПГ±0,05

КТ 1; 2
	ГОСТ 8.113-85 Штангенциркули. Методика поверки.

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. ТУ.
	ПЛ геометрических измерений УМ ОЦИСМ.

	2.4
	Метроштоки
	Длина
	До 4500 мм
	ПГ ±2 мм
	ГОСТ 8.247-2004 Метроштоки для изиерений уровня нефтепродуктов в резервуарах. МИ.
	ПЛ геометрических измерений УМ ОЦИСМ.

	2.5
	Сита контрольные
	Длина 
	От 2,24 до 125 мм
	ПГ ± 0,1÷3,296
	КМС ISO  3310-1-2018 Контрольные сита. Технические ребования и испытания. Ч.1 Контрольные сита из металлической проволочной ткани.

КМС ISO 3310-2-2018  Контрольные сита. Технические ребования и испытания. Ч.2 Контрольные сита из перфорированной металлической платсины.
	ПЛ геометрических измерений УМ ОЦИСМ.

	3
	Электрические и радиотехнические измерения.

	3.1
	Счетчики эдектрической энергии 1-фазные и 3-фазные
	Сила тока. Напряжение.
	220 В; 3х220/380В; 

100 А
	КТ 0,2S; 0.5S; 0,5; 1; 2
	ГОСТ 8.584-2004
	На трритории заказчика – ЦРПУ Ош-Электро и ОсОО “Унаа-Курулуш”.

	3.2
	Амперметры. Вольтметры. Ваттметры.
	Сила тока. Напряжение.
	1000В; 10 А
	КТ 0,1...5,0
	ГОСТ 8.497-83
ГОСТ 8.402-80 Руководство по эксплуатации на конкретные типы СИ.
	ПЛ электро и радиотехнических измерений УМ ОЦИСМ.

	3.3
	Измерители сопротивления
	Электрическое сопротивление
	1х10-3...2х106 Ом
	КТ 0,1...5
	ГОСТ 8.409-81
	ПЛ электро и радиотехнических измерений УМ ОЦИСМ.

	3.4
	Мосты постоянного тока
	Электрическое сопротивление
	1х10-3...2х106 Ом
	КТ 0,5...5
	ГОСТ 8.449-81
	ПЛ электро и радиотехнических измерений УМ ОЦИСМ.

	3.5
	Осциллографы
	Коэффициент отклонения. Коэффициент развёртки.
	0,005...10В/дел

0,1мкс/дел...50 мс/дел
	КТ 4
	ГОСТ 8.311-78
	ПЛ электро и радиотехнических измерений УМ ОЦИСМ.

	3.6
	Генераторы НЧ сигнала
	Частота. Ослабление дВ
	10 Гц...10МГц

70дВ
	ПГ ± 1%
	ГОСТ 8.314-78
	ПЛ электро и радиотехнических измерений УМ ОЦИСМ.

	3.7
	Аппараты НЧ терапии
	Сила тока. Частота.
	0...100мА; 5 кГц
	ПГ ± 1 мА
	Руководство по эксплуатации
	ПЛ электро и радиотехнических измерений УМ ОЦИСМ. 

На территории заказчика.

	3.8
	Аппараты для электрофореза
	Сила тока.
	5 мА...50 мА
	ПГ 10%
	Руководство по эксплуатации
	ПЛ электро и радиотехнических измерений УМ ОЦИСМ. 

На территории заказчика.

	3.9
	Электрокардигораф
	Эл. измерения
	0,159...100 Гц

0,06...600 мВ

-0,3...0,3 В

ЧЧС 30...300 уд/мин
	ПГ ± 0,5%

ПГ ± 0,01U+0,003мВ

ПГ ± 1%

ПГ ± 1 уд/мин
	Р 50.2.009-2011
	ПЛ электро и радиотехнических измерений УМ ОЦИСМ. 

На территории заказчика.

	4
	Измерения объёма, расхода, потока воздуха.

	4.1
	Мерники жидкости 1 разряда
	Объём 
	От 2дм3 до 100 дм3 
	0,025%
	ГОСТ 8.633-2013 Объёмным и гравиметрическим методом.
	ПЛ объёма УМ ОЦИСМ.

	4.2
	Мерники жидкости 2 разряда
	Объём 
	От 2дм3 до 1000 дм3 
	0,1%
	ГОСТ 8.633-2013 Объёмным и гравиметрическим методом.
	ПЛ объёма УМ ОЦИСМ.

	4.3
	Стеклянные, пластиковые мерные посуды. (Пипетки, бюретки, цилиндры, колбы).
	Объём
	От 1 мл до 1500 мл
	Для 1 класса от ±0,03 до ± 0,1 мл.

Для 2 класса  от ±0,05 до ± 0,2 мл.
	КМС ISO 4787-2022 Лабораторная посуда из стекла и пластика.  Приборы для измерения объёма. ГОСТ 29229-91 (ISO835-3-81). Пипетки градуированные.
	ПЛ объёма УМ ОЦИСМ.

	
	
	
	От 1 мл до 1500 мл
	Для 1 класса от ±0,03 до ± 0,1 мл.

Для 2 класса  от ±0,05 до ± 0,2 мл.
	КМС ISO 4787-2022 Лабораторная посуда из стекла и пластика.  Приборы для измерения объёма. ГОСТ 29251-91 (ISO385-1-84)Бюретки часть 1.
	ПЛ объёма УМ ОЦИСМ.

	
	
	
	От 1 мл до 1500 мл
	Для цилиндров 1-го клсса от ±0,1 до 0,5 мл.

2-го кл. От ±0,1 до 1 мл.

Для 1-го кл. Колбы от ±0,025 до 0,1мл.

2-го кл. От 0,05 до 0,3 мл.
	КМС ISO 4787-2022 Лабораторная посуда из стекла и пластика. Приборы для измерения объёма. ГОСТ 1770-74 (ISO 1042-83, ISO 4788-80) Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие техничекие условия.
	ПЛ объёма УМ ОЦИСМ.

	4.4
	Дозаторы медицинские, лабораторные.
	Объём
	От 5 мкл до 5000 мкл
	± 1%...± 5%
	ГОСТ 28311-2021 Дозаторы медицинские, лабораторные. Общие технические требования.
	ПЛ объёма УМ ОЦИСМ.

	4.5
	Сужающие устройства
	Поток
	0...3000 т/ч
	± 0,2%
	ГОСТ 8.586.4-2005 Сужающее устройство по газу.
	ПЛ Объёма УМ ОЦИСМ

	4.6
	Счетчики нефтепродуктов
	Объём, дм3 

Расход, л/мин
	Ду 15...150 мм
	ПГ 0,25...0,5%
	ГОСТ 28066-89
ГОСТ 8.451-81
	На территории заказчика

	4.7
	Счетчики газа бытовые.

Счетчики газа промышленные
	Расход, л/мин
	1м3...25м3
25м3...2500м3
	± 3%
	ГОСТ 8.324-2002 счетчики газа бытовые.

ГОСТ  Р 50818-95 Счетчики газа промышленные.
	На территории ОсОО “Газпром Кыргызстан”, согласно договора.

	4.8
	Колонки топливораздаточные (газораздаточные)
	Объём, дм3 

Расход, л/мин
	2...99999 л/мин

Расход от 5 до 50 л/мин
	ПГ ± 0,25%...1,0%
	-ГОСТ 9018-89

- ГОСТ Р 58927-2020
       

-МИ 1864-2020

-МП 21666-06.

-МП ЛПА-9999.022.Д22

-МП ТЕХН.017.000.00 ПМ
	На территории заказчика

	4.9
	Автоцистерны
	Объём
	До 40000 л
	± 0,4%
	ГОСТ 8.600-2011 Автоцистерны для жидких нефтепродуктов.
	На поверенных автомобильных весах.

	4.10
	Резервуары горизонтальные стальные
	Объём 
	До 200 м3 
	ПГ 0,2...0,25%
	ГОСТ 8.346-2000
	На территории заказчика

	5
	Измерения давления.

	5.1
	Манометры технические, кислородные электроконтактные, самопишущие, дифманометры, преобразователи давления.
	Давления
	0...60 МПа
	0,1; 0,6; 1; 2; 5.
	ГОСТ 2405-88 Манометры технические. Сфигманометры, тонометры. МИ 2124-90 Рекомендация.
	ПЛ давления УМ.

На территории заказчика.

	5.2
	Сфигмаманометры – тонометры.
	Давления
	До 300 мм.рт.ст.
	±3мм.рт.ст
	ГОСТ 2405-88 Манометры технические. Сфигманометры, тонометры.

Р 1323565.2.001-2018 Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки.
	ПЛ давления УМ.

На территории заказчика.

	6
	Темпетратурные измерения.

	6.1
	Термометры стеклянные жидкостные
	Температура 
	От 5оС до 300оС
	I; II кл.

Ц.д. 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2.
	ГОСТ 8.279-78 Термометры стеклянные жидкостные рабочие. Методы и средства поверки.
	КЛ/ПЛ температуры УМ ОЦИСМ

	6.2
	Термометры стеклянные ртутные образцовые
	Температура 
	От 5оС до 300оС
	1...3 разряды

Ц.д. 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1
	ГОСТ 8.317-78 Термометры стеклянные ртутные образцовые. Методы и средства поверки.
	КЛ/ПЛ температуры УМ ОЦИСМ

	6.3
	Термометры биметаллические
	Температура 
	От 5оС до 300оС
	1...4 кл.

Ц.д. 2оС
	ГОСТ 8.305-78 Термомеры манометрические. Методы и средства поверки.
	КЛ/ПЛ температуры УМ ОЦИСМ

	7
	Физико-химические измерения.

	7.1
	рН-метры
	Показатели активности ионов водорода (рН)
	0...14 ед.
	± 0,05
	ГОСТ 8.12099 ГСИ. Государственная поверочная схема для СИ рН.

Р 50.2.036-2004 ГСИ. рН-метры и иономеры. Методика поверки.
ГОСТ 8.135-2004 Стандарт титры для приготовления буферных растворов рабочих эталонов.
	ПЛ физхимии УМ ОЦИСМ. На территории заказчика.

	7.2
	Иономеры лабораторные
	Массовой молярной концентрации, г/моль
	0...5 ед. KNO3
	± 0.03
	Р 50.2.036-2004 ГСИ. рН-метры и иономеры. Методика поверки.
	ПЛ физхимии УМ ОЦИСМ. На территории заказчика.

	8
	Оптические измерения

	8.1
	Фотоэлектроколориметры КФК-2; КФК-2МП; ФЭК-56М; Фотометр фотоэлектрический КФК-3. Фотометры фотоэлектрические УФК-3-ЗОМЗ.

Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ
	Коэффициента пропускания и оптической плотности жидкостей, %
	315...980 нм

0...100%

325...1000 нм

0...100%
	± 1%

± 0,5%
	МИ 1236-86;

МИ 442-84;

МП 2.853.021;

ГОСТ 8.298-2013 ГСИ;

БШ 2.853.021-02 МП;

МП 242-1033-2010
	ПЛ физхимии УМ ОЦИСМ. На территории заказчика.


По схеме КМС ГОСТ 8.568-2023 “Аттестация испытательного оборудования. Основные положения”.
	9
	Аттестация испытательных оборцдований.

	9.1
	Шкафы сушильные.
	Температура 
	0...200оС
	± 3оС
	Руководство по эксплуатации.

ГОСТ 8.568-2023 Аттестатция испытательного оборудования. Основные положения”.
	На территории заказчика. ПЛ УМОЦИСМ.

	9.2
	Термостаты суховоздушные
	Температура
	От 28оС до 80оС
	± 0,4оС
	Руководство по эксплуатации.

ГОСТ 8.568-2023 Аттестатция испытательного оборудования. Основные положения”.
	На территории заказчика. ПЛ УМОЦИСМ.

	9.3
	Электропечи муфельные
	Температура 
	50...1000оС
	± 10оС
	Руководство по эксплуатации.

ГОСТ 8.568-2023 Аттестатция испытательного оборудования. Основные положения”.
	На территории заказчика.

	9.4
	Центрифуги
	Частота вращения
	100...10000 об/мин
	± 15 об/мин

10% об/мин
	Руководство по эксплуатации.

ГОСТ 8.568-2023 Аттестатция испытательного оборудования. Основные положения”.
	На территории заказчика. ПЛ УМОЦИСМ.


 Примечания:

1. На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу КЦА указывает номер аттестата аккредитации и дату его выдачи 

2. Начиная со 2-го листа последующие листы заверяются штампом «Канцелярия» без подписи руководства КЦА.

         3. Каждая страница области аккредитации должна быть  идентифицирована в соответствии с  ISO/IEC 17020 и подписана руководителем организации и 

   Поверочной лаборатории  
         4. При заявлении гибкой ОА, Лаборатория должна указать применяемые ею виды гибкости по КЦА-ПЛ 12 на  каждой странице ОА.

         5. При переутверждении ОА по результатам ИК/переоценки или других процессов на каждой странице в правом верхнем углу дополнительно указывается «Переутверждена от ______________».
         6. При расширении ОА рядом с расширяемой частью указывается «Расширен с______________».

УТВЕРЖДАЮ


Директор КЦА


_________      Ахмеджанова А.Т.


подпись                  расшифровка подписи


М.П.





Приложение к аттестату аккредитации


№ KG417/КЦА.OK 121


«12» марта 2025 г.





«_____»________________201____г.
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