УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА  при  МЭ и К КР

______________      _Ахмеджанова  А.Т_

подпись                               расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________202____г.

«_____»________________201____г.

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению поверки средств измерений

Сектор обеспечения единства измерений

Нарынского центра испытаний, стандартизации и метрологии

наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020_А по схеме ПП КР 446 «О мерах реализации Закона КР «Об обеспечении единства измерений»__

| № п/п | Наименование поверяемых средств измерений | Измеряемая величина | Диапазон измерений | Класс точности/ погрешность | Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется поверка | Место проведения поверки* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________202____г.

| - Измерения геометрических величин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линейка измерительная металлическая, метры деревянные брусковые | длина | 0…1000 мм | ПГ (0,1+0,2L) мкм | Инструкция 86-55 МИ 2024-89 | В лаборатории Нарынского ЦИСМ, и на территории заказчика |
| 2 | Метрштоки | длина | до 4500мм | ПГ 2,0 мм | ГОСТ 8.247-77 | В лаборатории Нарынского ЦИСМ, и на территории заказчика |
| 3 | Рулетка | длина | 0…50000 мм | ПГ 1,0 мм | МИ 1780-87 | В лаборатории Нарынского ЦИСМ, и на территории заказчика |
|  | - Измерения механических величин |  |  |  |  |  |
| 1 | Весы неавтоматического действия | Масса | До 1 кг | I, II | ГОСТ OIML R-76-1-2011 | На территории заказчика/ в лаборатории Нарынского ЦИСМ |
|  |  |  | До 500 кг | III |  |  |
| 2 | Дозаторы весовые | Масса | До 100 кг | КТ (0,2; 0,5; 1; 2; 5;) | ГОСТ 8.523-2014 | На месте эксплуатации при предоставлении гирь и манипулятора |
| 3 | Весы автоматические для взвешивания транспортных средств в движении | Масса | До 30 т на 1 ось Σосей = 80 тонн. | КТ (1; 2; 5;) | ГОСТ 8.646-2015 | На месте эксплуатации при предоставлении гирь и манипулятора |
| 4 | Весы автомобильные статические | Масса | До 80000 кг | КТ (III, IV;) | ГОСТ 8.646-2015 | На месте эксплуатации при предоставлении гирь и манипулятора |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________202____г.

| 3.Измерение электрических и магнитных величин на постоянном и переменном токе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчики электрической энергии одно и трех фазные | Расход электроэнергии | 0,025…100 А 220/380 В 50Гц | КТ 1…2,5 | ГОСТ 8.584-2004 | В лаборатории НЦИСМ и в лаборатории ЦРПУ |
|  | 4.Измерение параметров потока, расхода, уровня и объема веществ |  |  |  |  |  |
| 1 | Мерники | Объем жидкости | 2000…10000 мл | ПГ 0,1; 0,2% | ГОСТ 8.633-2013 ГОСТ 8.400-2013 | На базе Нарынский ЦИСМ |
| 2 | Колонки топливно-раздаточные | Расход жидкости | 33 х 10…42х10м/с | ПГ 0,25…1% | МП 21666-06 МИ 1864-88 | На территории заказчика |
| 3 | Резервуары горизонтальные | Объем жидкости | 1…200 м3 | ПГ 0,25 % | ГОСТ 8.346-2000 | На территории заказчика |
|  | 5.Измерения давления, вакуума |  |  |  |  |  |
| 1 | Сфигмоманометры | Давление | 0…300 мм.рт. ст. | ПГ 3мм.рт. ст. | Р 1323565.2.001-2018 | На территории заказчика В лаборатории Нарынского ЦИСМ, |
| 2 | Манометры технические | давление | 0…6 МПА | КТ 0,6 КТ 1,0…1,6 КТ 2,5…4,0 | МИ 2124-90 | В лаборатории Нарынского ЦИСМ, |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________202____г.

|  | 6. Схема Аттестации испытательного оборудования и средств медицинского назначения КМС ГОСТ Р 8.568:2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термостаты, | Температура | 50…300°С | ПГ ±1,0% | КМС ГОСТ Р 8.568:2023 Методика поверки и технические документации на ИО | На территории заказчика |
|  | сухожаровые и сушильные шкафы |  | tокр …300 °С | ПГ ±5°С |  |  |
|  | Морозильные и холодильные камеры. |  | - 20… +10 °С | ПГ ±2°С |  |  |
|  | Хлад термостаты. |  | tокр …25 °С | ПГ 0.25 °С |  |  |
|  | Электропечи муфельные. |  | 100…1000 °С | ПГ ±20°С |  |  |
| 2 | Центрифуги лабораторные | Частоты и время вращения | 100…20000 об/мин | ПГ ± 10% | КМС ГОСТ Р 8.568:2023 | На территории заказчика |